DÜŞÜK VAKUMLU Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Teknik Şartnamesi

Genel Tanım: Bu teknik şartname, Elementel analizde son teknoloji özelliğini barındıran, canlı ve anlık EDS analizi için entegre enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisine (EDS) sahip bir taramalı elektron mikroskobu (SEM), kullanıcı tarafından belirlenen değişken vakum koşulları altında, her türlü malzeme ve metalürji numunelerinin analizlerinde kullanılacak, kimya, fizik, jeoloji, petrol, biyoloji v.b disiplinlerine (malzeme bilimlerine, yaşam bilimlerine ve yarıiletken teknolojisine) hizmet etmesi amacı ile geniş uygulama alanına sahip olmalıdır. Sistem, bu çalışmaların gerçekleştirilmesine uygun donanım ve yazılım özelliklerine sahip olmalıdır. Sistemde, çok çeşitli numune türleri, boyutları ve ağırlıkları ile çalışabilmeli, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve hızlı element analiz imkanı sağlayabilmelidir.

- Sistem Gereksinimleri

  - Görüntüleme ve Analiz Kapasitesi şu özellikleri kapsayacaktır:

    - Cihaza farklı üreticilerin EDS dedektörlerini bağlamak mümkün olmalıdır. Cihazla birlikte EDS dedektörü verilmelidir. Entegre SEM-EDS teknolojisi kullanılarak canlı kimyasal haritalama yapılabilmelidir.

    - Sistemin içeride örnek bulunmazken,Vent-Atmosfer konumundan yüksek vakuma geçmesi 3 dakikadan uzun sürmemelidir (Bu süre cihazın montajından sonra gösterilmelidir).

    - Mikroskop Önceden Merkezlenmiş Tak-Çıkar Tungsten filament kullanan elektron tabancasına sahip olacaktır.

    - Cihaz yer tipi şeklinde ve kompakt boyutlarda olmalıdır özel bir odaya ihtiyaç duyulmadan her hangi bir laboratuvara kurulabilir olmalıdır.

    - Optik mikroskop görüntüsü üzerinden numunede görüntülenmek istenen alan seçilebilmelidir. Tek bir Mouse hareketi ile elekton taraması yapılacak alan belirlenebilmelidir.

    - Cihazın düşük vakum modunda vakum değeri 10Pa ile 100Pa veya daha geniş bir aralıkta kontrol edilebilir olmalıdır. Cihaz Doğrudan düşük vakum modunda veya doğrudan yüksek vakum modunda açılabilmelidir.

- Elementel Analiz için Gelişmiş Yazılımlı Enerji Dağılımlı X-ışını Spektroskopisi (EDS) Sistemi;

Genel Özellikler:

- Enerji Dağılımlı X-ışını Spektroskopisi (EDS) sistemi, katı numunelerdeki elementlerin anlık ve canlı analizini (kalitatif ve kantitatif) yapabilmeli, yüksek çözünürlüklü görüntüleme, spektrum alma, X-ışını haritalama ve çizgi tarama yetenekleri sunmalıdır;

- EDS sistemi ile numune tablası hareket ederken bile gerçek zamanlı kimyasal analiz yapılabilmelidir ( Canlı EDS yapılabilmelidir),

- Canlı EDS analizi sırasında spektrum kaydedilebilmeli ve analizi yapmak mümkün olmalıdır.

- Dedektörün yazılımı sayesinde üst üste çakışan pikleri ayırt etmek için analiz sırasında veya analiz sonrasında dekonvolüsyon yapılabilmelidir,

- EDS sistemi ile noktasal, çizgisel ve alansal ölçümler yapılabilmelidir.

  - EDS Dedektör özellikleri

    - Detektör Tipi: Peltier soğutmalı katı hal silikon tip dedektör (SDD), sıvı azotsuz

    - Sensor Boyutu  Min. 65mm2 aktif alana sahip EDS dedektörü olmalıdır.

    - Elemental aralığı Be (4) dan Cf (97) a kadar veya daha geniş bir aralıkta  veya.

    - Enerji Çözünürlüğü: Mn Kalpha piki için129 eV veya daha iyi olmalıdır.

    - EDS sistemi ile noktasal, çizgisel ve alansal ölçümler yapılabilmelidir.

    - Haritalama çözünürlüğü en az 1000 piksel olmalıdır.

    - Çizgisel analiz çözünürlüğü en az 8000 nokta olmalıdır.

    - EDS sistemi ile belirli bir alan seçip üzerinde analiz yapılabilmeli, istenildiği takdirde bu alan daha sonra geri çağrılabilmelidir.

    - Dedektör penceresi ultra ince polimer tipte olmalıdır bu sayede, dayanıklılığı yüksek kırılma riski düşük olmalıdır.

    - EDS dedektörü Cihaz Bilgisayarından bağımsız harici yüksek performanslı bir bilgisayara sahip olmalıdır. Bu sayede büyük veri setleri cihazın ana bilgisayarını zorlamadan açılabilmelidir.

- Örnek Bölmesi aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:

- Numune odası en az 80 mm çapında ve 40 mm yüksekliğinde numunelerin incelenebilmesine olanak sağlayacak büyüklükte olmalıdır.

- Cihazın numune haznesi çekmece şeklinde açılabilmeli ve numune kompartımanı (stage) çekmece ile birlikte dışarı gelmelidir  bu sayede numune cihaza haznenin dışındayken yüklenebilmelidir.

- Görüntüleme Performansı:

    - Hem yüksek vakumlu hem de düşük vakumlu modlarda yüksek çözünürlüklü görüntüleme performansı olacaktır.

    - Sistemde Everhart-Thornley SE dedektörü, geri saçılım dedektörü(BSE), EDS dedektörü, STEM dedektörü, Katodlüminesans dedektörü dahil olmalıdır.

    - Sistemin en yüksek büyütmesi 800.000x veya daha büyük olmalıdır.

    - Cihaz ile katodolüminesans görüntüleme yapılabilmelidir. Bunun için gerekli donanım sağlanmalıdır.

- Otomasyon ve Kullanıcı Arayüzü:

    - Sistemde her zaman görüntülemeye hazır olması amaçlı otomatik fonksiyonları içeren özellik olacaktır.

    - Renkli navigasyon kamerası bulunacaktır. Cihaz üzerinde numune kompartımanı üzerinden numunenin optik görüntüsünü alabilecek renkli navigasyon kamerası bulunmalıdır. Navigasyon kamerası ile alınan görüntüler elektron mikroskobu yazılımı üzerinden görüntülenebilmelidir ve Optik görüntü ile Elektron mikroskobu görüntüsü yazılım üzerinden korele edilebilmelidir.

    - Optimum görüntüleme parametreleri ve teknikleri için SEM grafik kullanıcı arayüzüne entegre edilmiş kullanıcı rehber özellikli iş akış gösterim fonksiyonu olacaktır.

    - 6,144 x 3,790 pixele kadar görüntü eldesi veya 5120x3840 piksele kadar yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilebilmelidir.

    - Manuel Kullanıcı Arayüzü olmalıdır. Odak, büyütme, kontrast, parlaklık, ışın kaydırma ve stigmatör gibi mikroskop parametrelerinin doğrudan manuel kontrolünü sağlayan tamamlayıcı bir kontrol konsolü olacaktır veya sistemin manuel kontrolü üzerinden büyütme, odaklama, cihaz ayarları, parlaklık, kontrast gibi parametreler kontrol edilebilir olmalıdır.

    - Cihazla birlikte numune tablasının hareketi için bir “joystick” veya “trackball” verilmelidir.

    - Otomatik odaklama ve otomatik astigmatizm düzeltme programları standart olarak verilecektir.

    - Sistem yazılımı ile filaman ayarları otomatik olarak yapılmalı auto-alignment, otomatik kontrast ve parlaklık ayarları bulunmalıdır. Filaman değişikliğinden sonra manuel herhangi bir ayarlamaya gerek olmamalıdır.( Automatic Beam axis alignment ve Aperture alignment )

    - Cihaz manuel objective aperture boyut değişimine ve ayarına ihtiyaç duymamalıdır.

    - Sistem yazılım ekranında anlık olarak en az  iki SEM görüntüsü aynı anda alınabilmeli, ve görüntülenebilmelidir ve karşılaştırma yapılabilmelidir.

    - Sistem sonuçları istenilen formatta rapor haline getirebilen ve arşivleyen yazılım birlikte verilmelidir.

    - Görüntüleri BMP, TIFF, JPEG formatında bilgi depolanabilmelidir.

    - Ekranda aynı anda farklı iki moddaki görüntü yan yana veya iç içe izlenebilmelidir.

- Teknik Özellikler:

  - Elektron Çözünürlüğü, aşağıdaki değerlerde veya daha iyi çözünürlük değerlerinde olacaktır:

- Cihazın akselarasyon voltajı 0,3kV ile 20kV arasında veya daha geniş bir aralıkta 100V adımlar ile ayarlanabilir olmalıdır.

- Yüksek vakumda cihazın garanti edilen ayırım gücü 20kV’da SE dedektörü ile 4nm veya daha iyi olmalı,

- Yüksek vakumda cihazın garanti edilen ayırım gücü 1kV’da SE dedektörü ile 15nm veya daha iyi olmalıdır.

Sistem ile birlikte aşağıda belirtilen görüntüleme dedektörleri verilmelidir.

- Yüksek vakumda ikincil elektron dedeksiyonu için bir adet ikincil elektron (SE) dedektörü verilmelidir.

- Yüksek ve düşük vakumda kompozisyonel görüntüleme, derinlik algılamalı görüntü ve Topografik görüntü için için bir adet 5 Segmentli Geri Saçılan Elektron (BSE) dedektör verilmelidir.

- Cihaz düşük vakum modunda SE görüntüleme yapabilmeli bunun için gerekli dedektör cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Katotlümünesans görüntüleme yapmaya uygun dedektör cihaz üzerinde bulunmalıdır.

- STEM dedektör mevcut olmalı ve bu sayede Grid üzerinde TEM numunesi transmisyon modda yüksek çözünürlükte incelenebilmelidir.

- Örnek Bölmesi:

    - Numune haznesi Mekanik Eucentric özelliklie en az 3 eksen motorize özellikli  numune bölmesi olacaktır.

Numune X yönünde bilgisayar kontrollü motorize en az 40 mm ve Y yönünde bilgisayar kontrollü motorize en az 50 mm, Z yönünde en az 10 mm hareket ettirilebilmelidir, numune kendi ekseninde 360º motorize bilgisayar kontrollü ve devamlı dönebilmeli; numuneye alt limit olarak en az   -15° veya daha küçük ve üst limit olarak en az 90º veya daha büyük açılarda eğim verilebilmelidir.

    - En az 7 adet 12 mm çaplı stub yerleştirilebilen örnek tablası sistem ile beraber verilecektir.

- Diğer:

8i. Cihaz ön vakum ve ince vakum için 1 adet rotary pompa ve 1 adet Turbo moleküler pompa sistemle birlikte verilmelidir.

8ii. SEM başlangıç kiti verilecektir. Bu kit bir stereo mikroskop, çeşitli cımbız türleri, bir dizi örnek stubı, farklı türde örnek montaj yapıştırıcısı veya bandı, eldivenler, saklama kutuları ve diğer gerekli araç ve gereçleri içermelidir.

8iii. Basit ve hızlı filament değişim özellikli olacaktır. Bu amaçla yirmi (20) adet önceden merkezli ve fabrika ayarlı Tungsten filaman verilecektir.

8iv. Sistem üzerinde standart olarak vibrasyon engelleyici düzenek bulunmalı bu sayede zeminden kaynaklı mekanik titreşimler ölçüm sonuçlarını etkilememelidir.

- İletken olmayan numunelerin SEM ile incelenmesi için gerekli olan Sputter Coater Cihazı aşağıdaki teknik özellikleri karşılamalıdır:

- Cihaz, kaplama için bir püskürtme yöntemi kullanmalıdır.

- Cihaz, kaplama için metalürjik numunelere uygun bir alt tabaka tutucusuna sahip olmalıdır.

- Pyrex'ten yapılmış kaplama haznesi en az 100 mm çapında ve en az 100 mm yüksekliğinde boyutlara sahip olmalıdır.

- Sistem, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) incelemelerinde görüntü çözünürlüğünü artırmak için Altın (Au), Gümüş (Ag), Paladyum (Pd), Platin (Pt) gibi oksitleyici olmayan metallerin yanı sıra Altın/Paladyum ve Platin/Paladyum alaşımları ile kaplama yapabilmelidir.

- Kaplama odasındaki numune tutucu, her biri 12mm olan en az 6 SEM stub almalıdır.

- Kaplama haznesindeki numune tutucunun yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

- Sistemde kaplama süresini gösteren elektronik bir zamanlayıcı bulunmalıdır.

- Sistemle birlikte metal kaplamalar için bir pompalama sistemi

- Sisteme 57 mm çapında ve 0,1 mm kalınlığında bir altın hedef dahil edilmelidir.

- Garanti, Montaj, Döküman, Aksesuar, Yedek Parça ve Eğitim;

- Mikroskop ve tüm aksesuarları üretim, işcilik ve montaj hatalarına karşı 4 yıl firma garantisi altında olmalıdır. Garanti süresince cihazda arızalanan parçalar, cihaz ile verilen yedek parçalar kullanılmaksızın ücretsiz değilştirilmelidir. Garanti süresi bitiminden sonra firma, 10 yıl ücreti karşılığında parça desteği vermelidir.

- Cihazın montajı firma yetkili mühendisleri tarafından yapılacaktır. Eğitim üç defada en az 5’er iş günü olacak şekilde (toplamda en az 15 gün) firma yetkili mühendisleri tarafından verilecektir.

- Sistem kesin kabul sonrası özel yazılım ile uzaktan erişim olanağı olacaktır.

- EDS dedektörü Cihaz Bilgisayarından bağımsız harici yüksek performanslı bir bilgisayara sahip olmalıdır. Bu sayede büyük veri setleri cihazın ana bilgisayarını zorlamadan açılabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte Yaltıkan numuneleri iletken hale getirebilmek için Altın kaplama cihazı verilmelidir. Cihaz altın hedefi ve vakum pompası ile birilkte tam ve çalışabilir halde teslim edilmelidir.

- Cihaz ile birlikte cihaz ile çalışmak için gerekli sarf malzemeler (Karbon ve bakır bant, gerekli nuune tutucular, pens ) ve garanti süresince bakımı için gerekli olacak sarf malzemeler sağlanmalıdır.

- Cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili dokümanlar (kullanma kılavuzu, kullanma talimatı,  katalogları vb.) orijinalleri ile birlikte eksiksiz olarak verilmelidir.

- Cihaz, kataloğunda belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Cihazın Harici bir PC üzerinden çalışmalı ve gerektiğinde yerel piyasada bulunabilecek bir PC ile değişimi yapılabilmelidir. Ayrıca cihaz ile birlite cihaz kullanımını sağlayacak programları içeren en az 24 inç boyutunda iki adet monitör verilmelidir.