Sıcak Gutta Doldurucu Teknik Şartnamesi

- Sistem Gutta Percha kesici ve kök kanalının orta ve koronalini hızlıca doldurmaya izin veren Gutta doldurucu cihazlardan oluşmalı. Her iki cihaz da kablosuz olmalıdır

- Cihazlar orijinal ambalajında olmalıdır

- Gutta Kesici Cihaz aşağıdaki özelliklerden oluşmalı;

  - Ambalajı içerisinde, 4 ve 6 mm. kalınlığında farklı boyutta en az 9 adet Plugger uç bulunur, uçlar komisyon tarafından seçilebilmelidir.

  - Uçlar daha sonra refill olarak temin edilebilmelidir.

  - Cihaz üzerinde 360 derece dönebilen uç değiştirme halkası olmalıdır,

  - En az 100°- 280° C arası geniş sıcaklık aralığı olmalıdır,

  - Sıcaklığı özelleştirilebilmeli,

  - Soğutma Süresi en fazla 5 saniye olmalıdır

  - Şarj edilme süresi en fazla 3 saat olmalıdır

  - Çalışma Süresi sürekli, maksimum ısıda en az 3 saat olmalıdır

  - Yüksek verimli en az 2000 mAh Lityum pil ile çalışmalıdır.

- Gutta Doldurucu Cihaz aşağıdaki özelliklerden oluşmalıdır;

  - Uçlar otoklavlanabilir ve en fazla 0,5 mm genişlikte olmalıdır.

  - En az 8 adet uç verilmeli, Uçlar komisyon tarafından seçilmelidir.

  - Uçlar daha sonra refill olarak temin edilir olmalı

  - Sıcaklığı özelleştirilebilir olmalı,

  - Uçlar, gutta perkanın termoplastik sıcaklığını koruyarak kanal içinde düzgün akışını sağlayacak özellikte ve gümüş olmalı.

  - Uçlar her açıdan kolay dolum sağlaması için 360° döner özellikte olmalı.

  - 3 farklı doldurma ayarı (Low, Medium, High) olmlalıdır.

  - Sıcaklık aralığı 100°C- 200°C aralığında olmalıdır.

  - LED Dijital ekran sayesinde kalan gutta perka miktarını gösteren özellikte olmalıdır.

  - Isıtma süresi, maksimum ısıda en fazla 22 saniye olmalıdır.

  - Şarj süresi, en fazla 4 saat olmalıdır.

  - Yüksek verimli en az 2000 mAh Lityum pil ile çalışmalıdır.

  - İçeriğinde bir adet temizlik fırçası olmalıdır.

  - Şarj edilme süresi en fazla 3 saat olmalıdır.

- Satıcı firma cihazın teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle parça dahil her türlü imalat, işçilik ve montaj hatalarına karşılık ücretsiz bakım ve onarım garantisi verilir. Ayrıca satıcı firma teslim tarihinden itibaren ücreti karşılığında en az 10 yıl süre ile cihaz için gerekli yedek parça aksesuar ve servisi sağlanmalıdır. Sekiz (8) yıl süreyle parça garantili olmalıdır.