Piezo Cerrahi Cihazı Tip 1 Teknik Şartnamesi

- Cihaz ağız cerrahisi, ortopedik cerrahi, maksillofasiyal cerrahi, kozmetik cerrahi, nöroşirorji, otolarengolojide kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.

- Cihazın el parçası ışıklı 100.000 Lux led sisteme sahip olmalıdır.

- Cihaz içerisinde 2 adet ışıklı hand piece verilmelidir.

- Cihazın hand piece kısmı kablolarıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

- Kutu içerisinde cihazla birlikte 14 adet kesici uç olmalıdır. (UL1-UL2-UL3-UL4-UL5-UC1-UI2-US1-US2-US3-US1L-US1R-US4-US5)

- Cihaz 100-240V, 50/60HZ 150VA ile çalışmalıdır.

- Cihaz 24~36 khz frekansında çalışmalıdır.

- Cihazın çıkış gücü 5~35W olmalıdır.

- Cihazın, su akış oranı dakika 100 ml olmalıdır.

- Cihaz dijital renkli ekran ve dokunmatik panele sahip olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 7 kademeli su ve hız ayarı yapılabilmelidir.

- Cihaz aynı zamanda endodonti ve periodontoloji vakalarında da çalışmaya olanak sağlamalıdır. Cihaz halihazırda hastanemizde bulunan ve satın alınmış Woodpecker endo ve perio uçları ile çalışma imkanı sunmalıdır.

- Cihaz clean tuşuna sahip olmalı ve işlem sonrasında serum hortumu boşaltılabilmelidir.

- Cihazın periltastik pompası cihazın dış kısmında olup serum hortumu kolaylıkla takıp çıkarılabilmelidir.

- Cihazın boyutları 276 mm x 267 mm x 110 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2.8 kg olmalıdır.

- Cihazda mevcut programlar hem ayak pedalından hem de ana dijital panelden kolayca değiştirilebilir olup istenilen 7 kademeye işlem sırasında ulaşabilmelidir.

- Cihazın mevcut çalışma seviyesi ekranda 1’den 7’e kadar dijital olarak görülebilmelidir.

- Başlık kablosu en az 2 m. uzunluğunda olup, parmak kuvvetiyle kolayca takılıp sökülebilmelidir. Başlık ve kablosu 135 dereceye kadar otoklavlanabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte özel taşıma çantası, 2 adet el parçası, 360 derece dönebilen ayak pedalı, 2 adet sterilizasyon kaseti, 14 adet uç, 2 adet uç standı, 1 adet serum tutucu veya şişe askısı, 1 adet uç anahtarı, 2 adet masa üstü hand piece taşıyıcısı, 1 adet yedek 100.000 lüks yedek ışık, 6 adet peristaltik serum hortumu, 1 adet elektrik bağlantı kablosu verilmelidir.

- Firma kurulumu yapacaktır ve garanti süresi kurulum yapıldığı gün başlayacaktır.