- Fizyodispenser İmplant Motoru Teknik Şartnamesi

- Fizyodispenser cihazı, orijinal ambalajında, avrupa standartlarında olmalı. Cihaz kontrol ünitesi, ayak pedalı, mikromotor el parçası ve kablosu ve ışıklı 20:1 cerrahi anguldurva (3 adet verilecektir) parçalarından oluşmalıdır.

- Cihaz 200/250-40.000 devir aralığında çalışabilmelidir.

- Cihazın implant yaparken hızı 50-2.000 devir arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz kömürsüz ve bakım gerektirmeyen ışıklı motora sahip olmalıdır.

- Cihazın frezdeki torku 80 Ncm ye kadar çıkabilmelidir.

- Cihazın tork değerleri 5-80 Ncm arasında otomatik ayarlanabilmelidir.

- Cihazın mekanik çıkış gücü en az 70W, motordaki tork en az 6,0 Ncm’ olmalıdır

- Cihazın kablosu ile birlikte motor ve motor tutacı 135 C buhar otoklavında steril edilebilmeli ve termal dezenfektörde dezenfekte edilebilir olmalıdır.

- Cihazın serum akış hızı ortalama dakikada asgari 90 ml olmalıdır, bu hız ekran üzerinde ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın 1:1 ve 20:1 hız aktarım seçenekleri olmalıdır.

- Devir ve tork değerleri + veya - dokunmatik ekran ile kolayca ayarlanabilmelidir.

- Cihaza farklı değerler kayıt edilebilmeli, hekim kendi bilgilerini yüklediği zaman ekranda kayıt ettiği değerler otomatik olarak görülmelidir.

- Cihazın geniş, kolay okunabilen, renkli, dokunmatik ve kolay temizlik için cam yüzey ekranı olmalıdır.

- Cihazın ekranda hız, tork, soğutma program numarası vb. bilgiler görünebilmelidir. Cihazın çalışma esnasında ulaştığı tork değerleri çizelgesi cihaz üzerinde yer alan USB bellek girişi ile Usb belleğe aktarılabilmeli ve bu sayede bu bilgiler saklanabilmelidir.

- Cihaz 93/42/EEC dental cerrahi üniteler için Avrupa Direktiflerine uygun olarak üretilmiş olmlaıdır.

- Cihaz IEC 60601 güvenlik standardı, EMC testi, CE belgesine sahip omalıdır.

- Cihazın ayak pedalı ile motorun ve soğutmanın başlatılması veya durdurulması, programlar arasında geçiş ve frezin saat yönü veya tersi istikamette çalıştırılabilmesi işlemleri yapılabilmelidir.

- Cihazın mikromotoru ışıklı sistem olmalıdır.

- Cihazın üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti, seri numarası, üretim yılı, marka ve menşei, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare kod barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılıdır.

- Her bir cihaz ile birlikte aynı marka 3 (üç) adet 20:1 redüksiyon oranına sahip cam çubuk yansıtıcılı 1 adet LED ışıklı cerrahi anguldruva verilmelidir.

- Cerrahi anguldruva %100 paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Cerrahi anguldruvada kafa içine kir partiküllerinin penetrasyonunu engelleyen bir sızdırmazlık sistemi vardır.

- Cerrahi anguldurva 135 C buhar otoklavında steril edilebilir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile yazılı olmalıdır.

- Cerrahi anguldurva termal dezenfektöre dayanıklıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmiş olmalıdır.

- Cerrahi anguldurva press buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

- Cerrahi anguldruva Kirschner-Meyer (frez içi soğutma) ve dıstan soğutma yapabilmeli. Sprey klipsleri çıkarılabilmeli ve tuz kristallerinin tamamen temizlenebilmesi için ultrasonik temizlemeye uygun olmalıdır.

- Cerrahi anguldruva kafa çapı en fazla 10,2 mm olmalıdır.

- Cerrahi anguldruva başlığının üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti, seri numarası, üretim yılı, marka ve menşei, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare kod barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Kurulumu firma tarafından yapılacak olup, garanti süresi kurulum yapıldığında başlar.