Endomotor Tip 1 Teknik Şartnamesi

- Cihaz endodontik tedavide döner aletlere kesme işlemi yaptırmak için tasarlamış olmalıdır.

- Cihaz kablosuz ve şarjlı olmalıdır. Pil bataryası 2000 mAh olmalıdır. Led ekranlı olmalı tuşları dayanıklı olmalıdır.

- Apikal aksiyon modu, Auto start/stop özelliği ve Auto-reverse özelliği bulunmalıdır.

- Flash bar position ayarlanabilmelidir.

- Hem rotary hem resiprokal hareket yapabilmeli hem de sadece apex locator olarak kullanılabilmelidir.

- Rotary hareketler için tork ayarı (0,4-5Ncm) ve hız ayarı (100-1200 rpm) istenilen aralıklarda yapılabilmelidir.

- Cihazın resiprokal açıları ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın döner alet takılan contra angle bölümü kendi ekseninde 360 derece dönebilmelidir.

- Cihaz hem statik hem dinamik apeks ölçümü yapabilir olmalıdır.

- Cihaz ile beraber 1 adet şarj adaptörü, 1 adet apeks ölçüm kablosu, 4 adet manuel eğe ölçüm kıskacı, 2 adet değme probu, 2 adet dudak klipsi, 1 adet yağlama ara parçası ve 1 adet şarj standı verilmelidir.

- Cihazın motoru bakım gerektirmeyen kömürsüz motor olmalıdır ve titreşimsiz olmalıdır.

- Cihazın başlık kısmı, manuel eğe kıskaçları ve dudak klipsleri otoklavlanabilir olmalıdır.