Led Işınlı Dolgu Polimerizasyon Cihazı Teknik Şartnamesi

- Cihaz LED ışıklı olmalıdır.

- Cihaz kablosuz mobil sistem olarak çalışan olmalıdır.

- Cihaz 7 farklı çalışma modu olmalıdır.

- Normal Mod- Yüksek Mod- Turbo Mod- Ortho Mod- Yumuşak Mod- Darbe Modu- Kontrol Mod

- Ana ünitenin boyutu: 23mm×23mm×204mm

- Ana ünitenin net ağırlığı: 108g

- Ekipmanın uygulanan parçaları: Ana ünitenin üstü, Nokta kürleme merceği

- Ekipmanın görev döngüsü: 20 sn açık/20 sn kapalı olmalıdır.

- Adaptör; Güç kaynağına göre sınıflandırılmış;

- Şarj edilebilir Lityum pil modeli:18500, Pil kapasitesi: 2000mAh

- Batarya aşırı voltaj, aşırı akım ve kısa devre korumasına sahip olmalıdır.

- Adaptör (şarj) Gücü Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 0,4A Maks. Çıkış: 5.0V 1A olmalıdır.

- Adaptör IEC 60601-1 ve IEC 60601-1-2 ile uyumlu olmalıdır.

- 3000 mW/cm² ışık gücüne sahip olmalıdır.

- Dalga boyu: 385nm~515nm olmalıdır.

- Cihazın mavi led ışığı 10W yüksek güç olmalıdır.

- Basit düğme tasarımına ve OLED ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazda zaman ayar düğmesi ve başlama/durdurma düğmesi içermelidir.

- Tamamen metal gövde yapısında uzun süre 102 işlemde yorulmadan çalışılabilir ve ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Ana ünite 108 gr hafif ama güçlü, darbelere dayanıklı ve dayanıklı olmalıdır.

- Yalnızca 15,8 derecelik ışık açısı sayesinde daha odaklı ışık çıkışı olmalıdır.

- Işık noktası uzunluğu 38 cm; ışık noktası genişliği 38cm olmalıdır.

- 3000 mW/cm²'ye kadar ışık yoğunluğu ile şarj tabanı olmalıdır.

- Şarj tabanında yerleşik bir ışıkölçer olmalıdır.

- Cihazın başlığı metal olup 360 derece dönebilmelidir.