Dental Mikroskop Teknik Şartnamesi

- Mikroskop orijinal ambalajında ithal ürün olmalıdır.

- Mikroskop üzerinde açma / kapama anahtarı olmalıdır. Açık konumda, yeşil bir LED lamba yanmalı ve soğutma fanı çalışmaya başlamalıdır.

- Mikroskop tüm Diş Hekimliği, uygulama ve ihtiyaçlarını karşılayacak kompakt bir yapıda olmalıdır.

- Mikroskop sistem ideal büyütme oranına inmeyi kolaylaştıran yüksek hassasiyetli apokromatik yakınlaştırma (otomatik yakınlaştırma ayarı) sistemine sahip olmalıdır.

- Mikroskop diyoptri ayarı, diyoptri kilit ile ± 5 mm. olmalıdır.

- Mikroskop Apokromatik Optik sistemi (otomatik yakınlaştırma ayarı), Galilean zoom 1:6, 8 kademeli değiştirme özelliğine sahip olmalıdır.

- Mikroskopta Binoküler tüpler Rotoplate, DBSi (eğimli çift ışın ayırıcı), çift iris ve DSLR adaptörü ile yapılandırılmış, 0 – 210 ° eğilebilir ergonomik başlık yapısına sahip olmalıdır.

- Mikroskobun optik taşıyıcısına entegreli Full HD kamera sistemi bulunmalıdır. Full HD kamera sistemi ile yüksek çözünürlükte görüntü alınıp kaydedilebilmelidir.

- Mikroskopta görüntü canlı olarak monitörden izlenebilmeli ve kaydedilmiş görüntü monitörden izlenebilmelidir.

- Monitörden ayarlanabilen menteşe sistemi olmalıdır, sağa ve sola hareket ettirilebilmelidir.

- Mikroskopta yakınlaştırma aralığı, 0.4 – 2.5X olmalıdır.

- Mikroskopta objektif, ince odaklama mekanizması ile 300 – 400 mm. arasında değişken odak uzaklığı ayarlı bir sisteme sahip olmalıdır.

- Mikroskopta IPD ayarı (inter populer distance), papil aralığı, 50 – 75 mm. olmalıdır.

- Mikroskopta göz mercekleri WF10X / 18 mm. kilitlenebilir olmalı, diyoptri ayarına yardımcı olması için çözünürlük işaretli olmalıdır.

- Mikroskopta 4 noktadan kilit sistemi olmalıdır. (Döner Kol, Süspansiyon Kolu, Süspansiyon Yukarı / Aşağı Hareketi ve Otomatik Dengeleme Kolu (ODK) Taşıyıcı)

- Mikroskopta yüksek yoğunluklu 50W LED lambalı soğuk ışık aydınlatması ve bir fiber optik kılavuz kullanılarak uygun aydınlatma sağlanmalıdır.

- Mikroskopta otomatik dengeleme kolu mikroskobun görüş açısını ve esneklik sağlayan elektromanyetik fren sistemine sahip olmalıdır.

- Mikroskopta kolun dikey hareketinde ± 250 mm. olmalı ve park konumunda ışık kesme özelliği ile güç tasarrufu özelliği olmalıdır.

- Mikroskopta el tutamaklarının hem sağ hem de sol tarafında fren sistemi olmalıdır.

- Mikroskopta ayaklık kısmı, 4 adet kilitlenebilir tekerlek sistemine sahip olmalıdır.

- Mikroskop ana merkez bölmesi 0-210° dönme özelliğine sahip olmalıdır. Bu özelliği sayesinde bel-boyun ağrıları elimine edilip ergonomi yükseltebilmelidir.

- Mikroskop oküler bölüm ideal görüş için 45° açılandırmaya uygun olacak roto- plate özelliği olmalıdır.

- Mikroskopta ışık şiddetini kontrol edici (azaltıp – arttırarak) net alan derinliğini ayarlamaya yarayan diyafram özelliği olmalıdır.

- Mikroskobun ışık kaynağı 100.000 lux ışık şiddetinde olmalıdır.

- Mikroskobun Led ışığın ömrü en az 60.000 saat olmalıdır.

- Mikroskopta bulunan özel sistem sayesinde LED ışığı fazla ısınma yapmamalı ve dokulara zarar verecek ısı yaymamalıdır.

- Mikroskop büyütmesi 8 (sekiz) Kademeli ve sürekli zoomlama özelliğine sahip olmalıdır.

- Mikroskop elektrik güç miktarı en az 195 watt olmalıdır.

- Cihazda işlemler için uygun Sarı, Yeşil, Ultra Mavi ve Polarize filtreler mevcut olmalıdır.

- LED ısısı 80°C üstüne çıktığında sıcaklık kesici mekanizma sayesinde fazla ısınma önlenmelidir.

- Mikroskobun özel sistemi sayesinde mikroskop optiklerine anti-fungal özellik kazandırmalıdır. Ayrıca optikleri çizilmeye karşı dayanıklılık kazandıran özelliği olmalıdır. Buğulu görüntüyü engelleyerek netlik kazandırmalıdır.

- Cihaz beraberinde Tükçe kullanma kılavuzu verilmelidir. Türkçe kullanma kılavuzunda Hızlı sorun çözmek için Sorun giderme tablosu olmalıdır.

- Mikroskop kullanılmadığında, kompakt saklama için süspansiyon kolu ana gövde üzerine katlanabilir olmalıdır.

- Sık kullanılan kapaklar otoklavlanabilmelidir. Bunlar kullanma kılavuzunda gösterilmelidir.

- Tüm metal yüzeyler korozyonu engelleyip kullanım ömrünü uzatarak yüzey işlemlerinden geçirilmiş olmalıdır.

- Cihazın FDA ve CE belgeleri olmalıdır.

- Mikroskopta gölgesiz bir görüntü için eş eksenli aydınlatma özelliği olmalıdır.

- Mikroskopta optikleri korumak için objektif koruyucu özelliği olmalıdır.

- Kurulumu firma tarafından yapılacak olup, garanti süresi kurulum yapıldığında başlar.