GENEL HÜKÜMLER

- Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

- Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar
bulunmamalıdır.

- Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet
azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan “elastiki yapıya” sahip olmalıdır.

- Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.

- Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında
elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.

- Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma
olmamalıdır.

- Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.

- Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırtılları aralık
bırakılmadan birbirine geçmelidir. Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.

- Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları
birbirine aralıksız oturmalıdır.

- Pensler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının
ağızları birbirlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.

- Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda
sterilizasyona dayanıklı olacaktır.

- Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garantili
olacaktır. Garanti üretici , ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı ürünlerin teslimi esnasında sunulacaktır.

- Talep edilen bütün aletlerin sertlik dereceleri 42-48 Hrc Rockwell standartlarında olmalıdır ve bu belge ihale dosyasında olmalıdır.

ORTOGNATİK CERRAHİ SETİ

| ALETİN ADI | SAYI |
| --- | --- |
| Tessier Bone Separatör | 2 |
| Marchac Bone Separatör | 2 |
| OBWEGESER OSTEOTOM (TAHTA SAPLI) 8mm | 3 |
| OBWEGESER OSTEOTOM (TAHTA SAPL)I 12mm | 3 |
| OBWEGESER OSTEOTOM (TAHTA SAPLI) 16 Mm | 3 |
| Rowe Disimpaction Forseps Left | 2 |
| Rowe Disimpaction Forceps Right | 2 |
| Smith Saggital Split Separatör(Ratcheted) | 2 |
| Obwegeser Separatör | 2 |
| Nasal Spekulum | 2 |
| Arnett Çekiç | 2 |
| Tessıer Kumpas | 2 |
| Hartman Dil Ekartörü | 4 |
| Tobold Dil Ekartörü | 4 |
| Hargis Mandibular Body Retraktör | 2 |
| Obwegeser Ramus Retraktör | 2 |
| Cottle Septum Elevatör Çift Taraflı | 2 |
| Pierce Septum Elevatör | 2 |
| Obwegeser Elevatör Çift Taraflı | 2 |
| Parkes Lateral Nasal Osteotom | 2 |
| OBWEGESER SEPTONASAL OSTEOTOM 4mm | 2 |
| OBWEGESER SEPTONASAL OSTEOTOM 6mm | 2 |
| PBWEGESER SEPTONASAL OSTEOTOM 8mm | 2 |
| Terry Mandibular Retraktör | 2 |
| LAMBOTTE OSTEOTOM 3mm | 4 |
| LAMBOTTE OSTEOTOM 4mm | 4 |
| LAMBOTTE OSTEOTOM 6mm | 4 |
| LAMBOTTE OSTEOTOM 8mm | 4 |
| LAMBOTTE OSTEOTOM 10mm | 4 |
| LAMBOTTE OSTEOTOM 12mm | 4 |
| LAMBOTTE OSTEOTOM 15mm | 4 |
| Lambotte Osteotom Curved | 4 |
| EPKER OSTEOTOM (Eğimli) 10mm | 3 |
| EPKER OSTEOTOM (Düz) 8mm | 3 |
| Obwegeser Pterygoıd Osteotom | 3 |
| Hargıs Pterygoıd Osteotom | 3 |
| Epker-Bauer Osteotom | 3 |
| Arnett Nerve Hook | 3 |
| Seldin Periost Elevatörü | 3 |
| OBWEGESER PERIOST ELEVATÖRÜ 11mm | 3 |
| OBWEGESER PERIOST ELEVATÖRÜ 7mm | 3 |
| Wolford Sagittal Clamp(Bone Holdıng) | 2 |
| Jeter-Van Sickels Bone Holding Forceps | 2 |
| Obwegeser Mandibular Chin Retractor 10mm | 2 |
| Gillies Bone-Zygoma Hook | 2 |