İÇTEN SULU PİYASEMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Anguldruva tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Anguldruva 1:1 hız aktarım oranına sahip mavi kuşak olmalıdır.

- Anguldruvanın kafa çapı en fazla 9.5 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın uzunluğu en fazla 95 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın ağırlığı en fazla 71 gr. olmalıdır.

- Anguldruvanın ses seviyesi en fazla 60 dBA olmalıdır.

- Anguldruva rulmanlı sistem ve rulmanları çelik olmalıdır.

- Anguldruva 2,35 mm. çaplı maksimum 34 mm. frezlerle kullanılabilmelidir.

- Anguldruva içten ve tek delikli etkin soğutma sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva dakikada en az 50 ml. soğutma spreyi verebilmelidir.

- Anguldruvanın maksimum devir gücü en az 40.000 devir/dakika olmalıdır.

- Anguldruva kolay tutuş için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Anguldruva 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Anguldruva üzerinde üretici firmanın markası, modeli, logosu, seri numarası, sterilizasyon bilgileri, üretim yeri, üretim yılı, CE damgası, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare barkod (dot matrix), sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

Anguldruva Tip 1 Mavi Kuşak Teknik Şartname

- Anguldruva tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Anguldruva push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva en az 25.000 lüx ışık sisteme sahip olmalıdır.

- Anguldruvanın ışık sistemi kompakt cam çubuk teknolojisi ile sağlanmalıdır.

- Anguldruva 1:1 hız aktarım oranına sahip mavi kuşak olmalıdır.

- Anguldruvanın kafa çapı en fazla 9.5 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın uzunluğu en fazla 95 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın ağırlığı en fazla 74 gr. olmalıdır.

- Anguldruvanın ses seviyesi en fazla 60 dBA olmalıdır.

- Anguldruva rulmanlı sistem ve rulmanları çelik olmalıdır.

- Anguldruva 2,35 mm. çaplı maksimum 34 mm. frezlerle kullanılabilmelidir.

- Anguldruva içten ve tek delikli soğutma sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva dakikada en az 50 ml. soğutma spreyi verebilmelidir.

- Anguldruvanın maksimum devir gücü en az 40.000 devir/dakika olmalıdır.

- Anguldruva kolay tutuş için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Anguldruva 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Anguldruva üzerinde üretici firmanın markası, modeli, logosu, seri numarası, sterilizasyon bilgileri, üretim yeri, üretim yılı, CE damgası, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

# Anguldruva Tip 1 Kırmızı Kuşak Teknik Şartnamesi

- Anguldruva tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Anguldruva push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva en az 25.000 lüx ışık sisteme sahip olmalıdır.

- Anguldruvanın ışık sistemi kompakt cam çubuk teknolojisi ile sağlanmalıdır.

- Anguldruva 1:5 hız aktarım oranına sahip kırmızı kuşak olmalıdır.

- Anguldruvanın kafa çapı en fazla 9.5 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın uzunluğu en fazla 95 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın ağırlığı en fazla 74 gr. olmalıdır.

- Anguldruvanın ses seviyesi en fazla 63 dBA olmalıdır.

- Anguldruva rulmanlı sistem ve rulmanları seramik olmalıdır.

- Anguldruva içten ve en az dört delikli etkin soğutma sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva dakikada en az 50 ml. soğutma spreyi verebilmelidir.

- Anguldruva en az 40.000 rpm güçlü motorlar ile çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Anguldruva kolay tutuş için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Anguldruva 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Anguldruva üzerinde üretici firmanın markası, modeli, logosu, seri numarası, sterilizasyon bilgileri, üretim yeri, üretim yılı, CE damgası, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

# Anguldruva Tip 2 Teknik Şartname

- Anguldruva push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Anguldruva 1:1 hız aktarım oranına sahip olmalıdır.

- Anguldruvanın kafa çapı en fazla 10.1 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın uzunluğu en fazla 88 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın ağırlığı en fazla 65 gr. olmalıdır.

- Anguldruvanın ses seviyesi en fazla 80 dBA olmalıdır.

- Anguldruva 2,35 mm. çaplı maksimum 34 mm. frezlerle kullanılabilmelidir.

- Anguldruva harici dıştan soğutma sistemine sahip olmalıdır. Harici sprey temizlik için sökülüp takılabilmeli, dakikada en az 50 ml. soğutma spreyi verebilmelidir.

- Anguldruvanın maksimum devir gücü en az 40.000 devir/dakika olmalıdır.

- Anguldruva kolay tutuş için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Anguldruva 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva rulmanlı sistem ve rulmanları çelik olmalıdır.

- Anguldruva kafa içerisine geri emişi engelleyen hijyenik kafa sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Anguldruva üzerinde üretici firmanın markası, modeli, logosu, seri numarası, sterilizasyon bilgileri, üretim yeri, üretim yılı, CE damgası, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

AERATÖR TİP 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Aeratör başlığı dental ünitin üzerindeki ışıklı çıkış kaynağından ışığını üretebilmelidir.

- Aeratör başlığı tedavi alanının daha net aydınlatılması ve rahat görüş sağlaması için en az 25.000 lüx ışık yoğunluğu ve 5.500 K renk derecesinde, en az 90 CRI değerlere sahip gün ışığı kalitesinde LED ışık üretebilmelidir.

- Aeratör başlığı push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığının tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır ve 1,6 mm çaplı 25 mm uzunlukta frezlerle çalışmaya uygun olmalıdır.

- Aeratör başlığının gücü en az 360.000 d/dk. ve ses seviyesi en fazla 60 dBA olmalıdır.

- Aeratör başlığı en az 21 W çıkış gücüne sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığının kafa çapı maksimum 11,5 mm. olmalıdır.

- Aeratör başlığının ağırlığı en fazla 40 gr. olmalıdır.

- Aeratör başlığının torku en 0.2 Ncm olmalıdır.

- Aeratör başlığı 2.7 – 3.3 bar basıncı aralığında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Aeratör başlığı seramik rulmanlı sistem olmalı ve gerektiğinde sadece rulman değişikliği yapılabilmelidir.

- Aeratör başlığı kafa içerisine geri emişi engelleyen hijyenik kafa sistemine sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığı en az 3 bar basıncıda randımanlı bir şekilde çalışabilmelidir.

- Aeratör başlığının maksimum hava tüketimi 30-45 NI /dk. olmalıdır.

- Aeraör başlığı en az dört spreyli soğutma sistemine sahip olmalıdır, dakikada en az 50 ml. soğutma suyu verebilmelidir.

- Aeratör başlığı kolay tutuş ve hijyen için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığı 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmeldir.

- Aeratör başlığı termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmeldir.

- Aeratör başlığı 360 derece rotasyon yapabilen ışık sistemli kuplingli olmalı ve kupling 6 delikli bağlantılı ünit çıkışına uygun olmalıdır.

- Aeratör başlığının üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti, seri numarası, üretim yılı, üretim yeri, markası, modeli, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare kod barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Aeratör başlığının yukarıda yazılı olan tüm özellikleri ve değerleri orijinal internet sitesinde ve kataloğunda görülebilir olmalıdır.

- Aeratör başlığının ‘‘Hijyenik kafa sistemi, Çalışma basıncı, Çıkış gücü, Hava tüketimi, Ses seviyesi’’ ölçümlerinin; Tübitak veya Devlet Üniversitelerinden alınmış İnceleme Raporu teklif dosyasında sunulmalıdır

Aeratör Tip 2 Teknik Şartname

- Aeratör başlığı dental ünitin üzerindeki ışık kaynağına ihtiyaç duymadan kuplinge entegre bir jeneratör sistemi ile kendi ışığını kendisi üretebilmelidir.

- Aeratör başlığı tedavi alanının daha net aydınlatılması ve rahat görüş sağlaması için en az 25.000 lüx üzerinde gün ışığı kalitesinde LED ışık üretebilmelidir.

- Aeratör başlığı push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığının tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır ve 1,6 mm çaplı 25 mm uzunlukta frezlerle çalışmaya uygun olmalıdır.

- Aeratör başlığının gücü en az 330.000 d/dk. ve ses seviyesi en fazla 64 dBA olmalıdır.

- Aeratör başlığı en az 16 W çıkış gücüne sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığının kafa çapı maksimum 12,2 mm. olmalıdır.

- Aeratör başlığı seramik rulmanlı sistem olmalı ve gerektiğinde sadece rulman değişikliği yapılabilmelidir.

- Aeratör başlığı kafa içerisine geri emişi engelleyen hijyenik kafa sistemine sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığı 2,2 - 2,8 bar basıncı arasında çalışabilmelidir.

- Aeratör başlığının maksimum hava tüketimi 30-45 NI /dk. olmalıdır.

- Aeraör başlığı en az üç spreyli soğutma sistemine sahip olmalıdır, dakikada en az 50 ml. Soğutma suyu verebilmelidir.

- Aeratör başlığı kolay tutuş ve hijyen için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığı 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde  silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmeldir.

- Aeratör başlığı termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek  şekilde bir simge ile belirtilmeldir.

- Aeratör başlığı ışıklı kuplingli olmalı ve kupling 2 delikli borden bağlantılı ünit çıkışına uygun olmalıdır.

- Aeratör başlığının üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren  CE işareti, seri numarası, üretim yılı, üretim yeri, markası, modeli, malzeme ve stok denetimi için  üzerinde kare kod barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Aeratör başlığının yukarıda yazılı olan tüm özellikleri ve değerleri orijinal internet sitesinde ve kataloğunda görülebilir olmalıdır.

- Aeratör başlığının ‘‘Hijyenik kafa sistemi, Çalışma basıncı, Çıkış gücü, Hava tüketimi, Ses  seviyesi’’ ölçümlerinin; Tübitak veya Devlet Üniversitelerinden alınmış İnceleme Raporu teklif dosyasında sunulmalıdır.