MİCRO SAW RECİPROCATING TESTERE PİYASEMENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cerrahi testere yeşil kuşak ve maksiller cerrahide osteotomiye uygun olmalıdır.

- Cerrahi testere tamamen paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Cerrahi testere 1,8 mm’lik hareketlerle ileri-geri kesme yönü olmalıdır.

- Cerrahi testere 15, 20 ve 30 mm’lik mikro testerelerle tek bir başlıkla çalışılabilmelidir.

- Cerrahi testere hiçbir alete gerek duymadan kolayca parçalara ayrılıp içi temizlenebilmelidir.

- Cerrahi testere 135 C de otoklavda steril edilebilmelidir, yüzeyi kolay temizleyebilmek için pürüzsüz olmalıdır.

- Cerrahi testere dıştan soğutmalı sisteme sahip olmalıdır.

- Cerrahi testere en az 40.000 devir motorlarla kullanıma uygun olmalıdır.

- Cerrahi testere başlığı 3,25:1 redüksiyon oranına sahip olmalı, mikromotor üzerinden hız ayarı yapılmasına gerek kalmamalıdır.

- Cerrahi testere başlığının üzerinde hangi mikro testere bıçağı ile kullanıldığını gösteren resim olmalıdır.

- Cerrahi testerenin takılabilmesi ve sabitlenmesi yardımcı anahtarla kolaylıkla yapılabilmelidir.

- Cerrahi testerenin dakikadaki frekans gücü en az 12.300 olmalıdır.

- Cerrahi testerenin uzunluğu en fazla 110 mm olmalıdır.

- Cerrahi testerenin ağırlığı en fazla 95 gr. olmalıdır.

- Cerrahi testerenin ses seviyesi en fazla 65 dBa olmalıdır.

- Cerrahi testerenin rulmanları çelik olmalıdır.

- Cerrahi testere dakikada en az 50 ml. soğutma spreyi verebilmelidir.

- Cerrahi testere başlığının üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti, seri numarası, üretim yılı, marka ve menşei, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare kod barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.