Dizden Kumandalı Laboratuvar Mikromotoru Teknik Şartname

- Cihaz 100-130 VAC / 220-240 VAC ve 50 - 60 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazın maksimum güç tüketimi 200 W olmalıdır.

- Cihaz 1.000 - 50.000 devir / dakika arasında çalışmalıdır.

- Cihaz dizden kumandalı olmalıdır. İstenirse ayak pedalı da bağlanabilmelidir.

- Cihaz en az 160 W mekanik çıkış gücü ve 7,8 Ncm tork gücü olmalıdır.

- Cihazın motoru kömürsüz olmalıdır ve bakım gerektirmemelidir.

- Cihaz teknisyenin istediği yere monte edebilecek özellikte olmalıdır.

- Cihazın masa üstünde dijital göstergeli ayrı bir küçük ünitesi olmalıdır.

- Cihazın masa üstü ünitesinden; devir dijital olarak görüntülenmeli, devir ayarı yapılabilmeli, ileri-geri çalışma modu seçilebilmelidir.

- Cihazın hava püskürtme fonksiyonu olmalı; bu fonksiyon piyasemen üzerinde hava çıkış delikleri ile sağlanmalı, çalışma esnasında ekstra hava şırıngası kullanılmaya gerek kalmamalıdır.

- Cihazda saat yönü tersi çalışma modu seçildiğinde işitilebilir bir sinyal vermeli ve LED ile de görsel olarak uyarmalıdır.

- Cihaz her çalışmaya başladığında seçilen devir sayısına otomatik olarak erişen bir programı olmalıdır ve bu programın ayarı masa üzerinde duran küçük üniteden yapılmalıdır.

- Cihazda istenen devri sabitleyen ve aktivasyon pedalına (butonuna vb.) tekrar basmaya gerek duyurmayan hız sabitleme modu olmalıdır (cruise control). İstenen hız kaydedilince işitilebilir bir sinyal vermelidir.

- Cihazda motorun çalışması yumuşak başlamalı ve çabuk durmalıdır.

- Cihaz çok sessiz çalışmalı, ses seviyesi en fazla 55 dBA olmalıdır.

- Cihazın titreşimi 2.5 m/s2 den düşük olmalıdır.

- Cihazın diz ünitesi ağırlığı en fazla 4,7 kg. olmalıdır.

- Cihazın el parçasının maksimum uzunluğu 138 mm çapı 27 mm olmalıdır.

- Cihazın motor kablosunun uzunluğu en fazla 1,8 m olmalıdır.

- Cihaz RoHS uyumlu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti, seri numarası, üretim yılı, marka, model ve menşei silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare kod barkod sistemi bulunmalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Kurulumu firma tarafından yapılacak olup, garanti süresi kurulum yapıldığında başlar.