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	1. Amaç: Endoskopi cihazının her kullanım sonrasında Cidex OPA ile doğru şekilde temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve güvenli bir şekilde kullanıma hazır hâle getirilmesi.
2. Kapsam ve Sorumlular: Endoskopi cihazını kullanan ve cihazın temizliğinden sorumlu veteriner hekimler ile diğer kullanıcıları kapsar.
3. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE): İşlem sırasında koruyucu önlük, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
4. Cidex OPA ile Temizlik ve Dezenfeksiyon Süreci
- 4.1. Kullanım Sonrası Ön Temizlik: İşlem biter bitmez endoskopun dış yüzeyi temiz bir gazlı bezle silinir. Kanallardaki kaba kirlilikler su ve enjektör yardımıyla çekilip püskürtülerek kurumadan uzaklaştırılır.
- 4.2. Kaçak Testi (Leak Test): Cihaz dezenfektan sıvısına yatırılmadan önce kaçak testine tabi tutulur. Kaçak tespiti durumunda cihaz kesinlikle sıvıya daldırılmaz ve teknik servise bildirilir.
- 4.3. Manuel Temizlik ve Yıkama: Cihaz ve sökülebilir parçaları enzimatik deterjanlı suda yıkanır, kanallar fırçalanır ve ardından deterjan artıklarından tamamen arındırılmak üzere durulanır.
- 4.4. Cidex OPA Solüsyonuna Yatırma (Dezenfeksiyon): Suyu süzülen endoskopi cihazı ve sökülebilir parçaları, Cidex OPA solüsyonu bulunan dezenfeksiyon küvetine tamamen daldırılır. Enjektör yardımıyla tüm iç kanallara Cidex OPA çekilerek solüsyonun her noktaya teması sağlanır. Solüsyon içerisinde en az 12 dakika bekletilir.
- 4.5. Son Durulama ve Kurulama: Cidex OPA’dan çıkarılan cihaz, kimyasal kalıntı bırakmamak için bol distile su ile durulanır. Dış yüzeyi temiz bezle silinir, iç kanalları ise basınçlı hava ile tamamen kurutulur.
- 4.6. Saklama: Temizlenen cihaz dikey pozisyonda, uç kısmı yere temas etmeyecek şekilde endoskop dolabında muhafaza edilir.
5. Cidex OPA Solüsyonu Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
- Solüsyon Değişim Süresi: Dezenfeksiyon küvetindeki Cidex OPA solüsyonu 14 günde bir (14 günlük kullanım ömrü sonunda) yenisiyle değiştirilir. Ancak fiziksel kirlenme veya bulanıklık görülürse 14 gün beklenmeden derhal değiştirilmelidir.
- Temas ve Havalandırma: Cidex OPA ciltte ve gözde tahriş yapabileceğinden temas engellenmeli; işlemler, havalandırmalı ortamda ve küvet kapağı kapalı tutularak yapılmalıdır.
- Yıkama Kalıntısı: Cihaz Cidex OPA solüsyonuna yatırılmadan önce üzerinde deterjan kalıntısı kalmayacak şekilde iyice durulanmış olmalıdır.
- Atık Solüsyonun Nötralizasyonu: 14 günlük kullanım süresi dolan veya kirlenen Cidex OPA solüsyonu, lavaboya dökülmeden önce çevreye ve tesisat güvenliğine zarar vermemesi için nötralizasyon tozu ile nötralize edilir. Kutudaki ölçeğe göre belirtilen miktardaki toz dezenfeksiyon küvetine eklenip yavaşça karıştırılır. En az 5 dakika reaksiyon süresi beklendikten sonra atık su giderine boşaltılır.
6. Kayıt
- Yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kayıt altına alınır.
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