- KISIM

C- BEYAZ PEYNİR İMALAT BÖLÜMÜ

13- PEYNİR pH ÖLÇÜM CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistemin oluşturulacak portatif pH metre cihazın teknik özellikten aşağıda açıklanan şekilde olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihazın LCD dijital göstergesi olmalıdır.

- Ekranda okuma modları, standart seçimi ve okuma değerleri görülebilmelidir.

- Cihaz portatif tip, bataryalı olmalı; laboratuar ve arazi çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz en az 4 adet 1,5 V pil ile çalışmalı. Açık unutulup işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihazın tuş takımı silikondan olmalıdır.

- Cihazla üç noktalı kalibrasyon yapılabilmelidir.

- Son kalibrasyon değerini hafızasında saklayabilmelidir.

- Ekranda kalibrasyon durumunu göstermelidir.

- Kalibrasyon süresi 1…999 gün arasında ayarlanabilir olmalı ve bu süre bittiğinde cihaz kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz üzerinde bulunan “Auto Read” tuşu ile numunenin pH değerini ekranda sabitleyebilmelidir.

- Cihazın ölçüm aralığı ve hassasiyeti

| pH | -2,0…......+19,9 pH / 0,1 pH -2,00.......+19,99 pH / 0,01 pH -2,000......+19,999 pH / 0,005 pH |
| --- | --- |
| mV | 1200,0 mV / 0,3 mV 2000 mV / 1 mV |
| Sıcaklık | -5,0..........+105,0 oC / 0,1 oC |

- Manuel olarak -25….+130 oC arasında sıcaklık girişine imkan vermeli.

- Sıcaklık göstergesi olarak oC ya da oF seçilebilir olmalı.

- DIN soket girişine sahip olmalı. Giriş direnci > 5× 1012 ohm, giriş akımı < 1 × 10-12 A olmalıdır.

- Cihaz su sıçramasına dayanıklı özellikte olup koruma sınıfı IP 67 olmalıdır.

- Cihazın boyutları 180  80  55 mm, ağırlığı yaklaşık olarak 400 gr olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 9001, cihazın CE belgesi olmalıdır.

- Orijinal kullanma kılavuzu  ve “Test Sertifası” cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Satıcı firma Türkiye distribütörü olmalı ya da distribütör firmadan yetki belgesi almış olmalıdır.

- Cihaz saplama tipi pH elektrodu, kalibrasyon solüsyonları (4,7), saklama solüsyonu (KCl), elektrot tutucusu ve taşıma çantası ile komple verilmelidir.

- Cihaz fabrika ve montaj hatalarına karşı en az 3 yıl ücretsiz, 10 yıl süreyle de ücreti mukabil servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

- Beraberinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.