- KISIM

A-SÜT ALIM VE DEPOLAMA ÜNİTESİ

5- SÜT PH/EC ÖLÇÜM CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistemin oluşturulacak portatif pH, iletkenlik ve iyon ölçer cihazın teknik özellikten aşağıda açıklanan şekilde olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihazın arkadan aydınlatmalı LCD dijital göstergesi olmalıdır.

- Tek tuşla menü özelliklerine ulaşılabilmeli özellikler kısaltma kullanılmadan kullanıcının rahat anlayabileceği net kelimeler ile ekranda görülebilmelidir.

- Ekranda okuma modları, standart seçimi, okuma değerleri, tarih ve saat görülebilmelidir.

- Cihaz portatif tip, bataryalı olmalı; laboratuvar ve arazi çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz 4 adet 1,5 V pil ile çalışmalı. Açık unutulup işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihazın tuş takımı silikondan olmalıdır.

- Cihazla 5 noktalı kalibrasyon yapılabilmelidir. Hafızasında kayıtlı olan 23 ayrı tampon setinden birisi seçilebilmelidir.

- Son 10 kalibrasyon değerini hafızasında saklayabilmelidir.

- Ekranda kalibrasyon durumunu göstermelidir.

- Kalibrasyon süresi 1…999 gün arasında ayarlanabilir olmalı ve bu süre bittiğinde cihaz kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz kalibre edilen değerler ve o an ölçülen değer bar grafik olarak ekranda göstermeli ve ölçüm kalitesinin kullanıcı tarafından devamlı kontrol edebilmesine olanak sağlamalıdır.

- USB portu sayesinde verileri bilgisayara aktarabilmelidir, bağlantı kablosu cihaz ile birlikte verilmelidir.

- İstenilse USB port aracılığıyla şebeke hattından ya da bir bilgisayardan elektrik bağlantısı yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde bulunan “Auto Read” tuşu ile numunenin değerini ekranda sabitleyebilmelidir.

- Cihazın ölçüm aralığı

| pH | -2,000............+19,999 pH -2,00………..+20,00 pH |
| --- | --- |
| mV | -2500.............+2500 mV -1200,0……..+1200,0 mV |
| Sıcaklık | -5,0................+105,0 oC |
| İletkenlik | 0,0 S/cm.......1000 mS/cm 1,000 Ohm*cm…..1999kOhm*cm |
| Tuzluluk | 0,0………….70,0 IOT tablosuna göre |
| TDS | 0…………….1999 mg/lt |
| Sıcaklık | -5.0.................+105.0 oC |
| İyon | 0,000………..999999 mg/lt 1000 ……….. 999999 mmol/lt 0,000………..999999 mg/kg 0,000………..999999 ppm 0,000………..999999 % |

- Cihazın doğruluğu

| pH | 0,005 pH 0,01 pH |
| --- | --- |
| mV | 1 mV 0,3 mV |
| Sıcaklık | 1 K |
| İletkenlik | ölçülen değerin % 0,5’i |
| Tuzluluk | 0,1 |
| TDS | ölçülen değerin % 0,5’i |
| Sıcaklık | 1 K |

- Hücre sabiti 0,450…0,500 cm-1 ve 0,800….0,880 cm-1 arasında kalibre edilebilmeli, 0,010 cm-1, 0,090…0,110 cm-1, 0,250….25,000 cm-1 arasında ayarlanabilmelidir.

- Referans sıcaklığı olarak 20 veya 25 oC seçilebilmelidir.

- Cihaz ölçüm aralığında otomatik sıcaklık düzeltmesi yapılabilmelidir.

- Sıcaklık düzeltmesi için EN 27 888 standardına uygun Non-linear veya linear (% 0,001….2,999 / K) seçenekleri olmalı istenilse cihaz düzeltmesiz çalıştırılabilmeli

- Manuel olarak -25….+130 oC arasında sıcaklık girişine imkan vermeli.

- Sıcaklık göstergesi olarak oC ya da oF seçilebilir olmalı.

- DIN soket girişine sahip olmalı. Giriş direnci > 5× 1012 ohm, giriş akımı < 1 × 10-12 A olmalıdır.

- Cihaz ölçtüğü en az manuel olarak 500, otomatik olarak 5000 değeri hafızasında tutabilmelidir.

- Cihaz su sıçramasına dayanıklı özellikte olup koruma sınıfı IP 67 olmalıdır.

- GLP protokolüne sahip olmalıdır.

- Cihazın boyutları 180  80  55 mm, ağırlığı yaklaşık olarak 400 gr olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 9001, cihazın CE belgesi olmalıdır..

- Orijinal kullanma kılavuzu ve “Test Sertifası” cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Satıcı firma Türkiye distribütörü olmalı ya da distribütör firmadan yetki belgesi almış olmalıdır.

- Cihaz sıcaklık ölçer kombine pH elektrodu, kalibrasyon solüsyonları (4,7), saklama solüsyonu (KCl),  iletkenlik elektrotu, kalibrasyon solüsyonu (1413 µS/cm) elektrot tutucusu ve taşıma çantası ile komple verilmelidir.

- Cihaz fabrika ve montaj hatalarına karşı en az 3 yıl ücretsiz, 10 yıl süreyle de ücreti mukabil servis ve yedek parça garantili olmalıdır.