6. KISIM

52- TEKSTÜR ANALİZ CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekstür analiz cihazı asagıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1.1.Tekstür analiz cihazı teknolojik gelismelere baglı olarak UPGRADE edilebilir olmalıdır.

1.2.Tekstür analiz cihazının tüm fonksiyonları bir bilgisayar programı ile bilgisayardan çalıstırılmalı ve kontrol edilebilmelidir. Cihaz bilgisayara USB ile bağlanmalıdır.

1.3.Minimum kuvvet ölçümü 0,1 g olmalıdır.

1.4.Maksimum yük hücresi kapasitesi 50 kg’a kadar opsiyonel olarak çıkmalıdır.

1.5.Tekstür analiz cihazının yük hücresi modülleri kullanıcı tarafından degistirilebilmelidir.

1.6.Tekstür analiz cihazının yük hücresi modülleri kendi kalibrasyon ve tanıtım bilgilerini iç degistirilemez hafızalarında saklayabilme özelligine sahip olmalıdır.

1.7.Tekstür analiz cihazı tek kolonlu olmalıdır.

1.8.Tekstür analiz cihazının hızı 40 mm/sn’ ye kadar çıkabilmelidir..

1.9.Tekstür analiz cihazının hız sapmazlıgı %0.1 olmalıdır.

1.10. Minimum hızı 0,01 mm/sn olmalıdır.

1.11. Tekstür analiz cihazının mesafe ayarı 0.1–295 mm sınırlarında olmalıdır.

1.12. Tekstür analiz cihazının mesafe çözünürlügü en az 0.001 mm olmalıdır.

1.13. Tekstür analiz cihazının veri alım hızı saniyede 500 pps’ ye kadar ulasabilmelidir.

1.14. Tekstür analiz cihazı ısı ölçüm probu, nem ölçüm probu ve opsiyonel cihaz girisleri için portlara sahip olmalıdır.

1.15. Tekstür analiz cihazına opsiyonel olarak Reference Acoustic Envelope Detector (ulusal standartlara uygun ses ölçümü yapabilen) ses kayıt cihazı bağlanabilmelidir.

1.16. Tekstür analiz cihazına Milli Ohm Meter (elektriksel dirençleri ölçebilen) kayıt cihazı bağlanabilmelidir.

1.17. Tekstür analiz cihazına Video Playback Indicator (test görüntüleri ile test verilerini senkronize edebilen) aparat bağlanabilmelidir.

1.18. Tekstür analiz cihazına Relay Control Unit (elektrikle çalısan ve dışarıdan bağlanan cihazları kontrol edebilen) ünitesi bağlanabilmelidir.

1.19. Tekstür analiz cihazına Enhanced Security Module (kullanıcılara ait elektronik kayıt ve imza yönetimini saglayabilen) güvenlik modülü bağlanabilmelidir.

1.20. Tekstür analiz cihazına POWDER FLOW ANALYSER (tozların akıskanlık karakteristigini ölçebilen) toz akıskanlık donanımı bağlanabilmelidir.

1.21. Tekstür analiz cihazına Termal Kabin (-60°C ile +200°C derece ortamlarında test yapmayı saglayacak, sogutma islemini sıvı Nitrojen ile yapabilecek) bağlanabilmelidir.

1.22. Tekstür analiz cihazına düsük voltaj ile çalısabilen Termal Kabin (-40°C ile +120°C derece ortamlarında test yapmayı saglayacak, soğutma islemini sıvı Nitrojen ile yapabilecek) bağlanabilmelidir.

1.23. Tekstür analiz cihazı 0–40°C’lik sıcaklıklar arasında optimum düzeyde çalısabilmelidir.

1.24. Tekstür analiz cihazının güç kaynagı 220 & 240V 50 Hz olmalı ve sehir cereyanı ile çalısabilmelidir.

1.25. Bilgisayar yazılımı. Bu yazılım asağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1.25.1. Yazılım Microsoft Windows Vista ve üst sürümler ile uyumlu olmalıdır.

1.25.2. Yazılım gerektigi takdirde USB baglantısı ile dizüstü bilgisayarlara uyumlu olmalıdır.

1.25.3. Yazılım paketinde doku analiz testlerini içeren test kütüphanesi bulunmalıdır.

1.25.4. Yazılım paketi tüm testlerin yazılım kütüphanesinden otomatik olarak yüklenebilmesine olanak saglamalıdır.

1.25.5. Yazılım paketi bagımsız olarak yeni bir test sıralaması ve uygulama ayarlarını olusturabilecek “Test Marker”programına sahip olmalıdır.

1.25.6. Yazılım paketi tüm analiz degerlerinin Microsoft Excel programına aktarılabilmesine, grafik sekillerinin ise Microsoft Word programına aktarılabilmesine olanak sağlamalıdır.

1.25.7. Yazılım paketi kendi sonuç sayfalarında yeni formülasyonlar yazılabilmesine olanak sağlamalıdır.

1.25.8. Yazılım paketi ortalama ve standart sapma gibi veri analizlerinin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

1.25.9. Yazılım paketi elde edilen tüm verilerin renkli olarak yazdırılabilmesine olanak sağlamalıdır.

1.25.10. Yazılım paketi yapılan analizleri saklayabilme özelliğinde olmalıdır.

1.25.11. Yazılım paketi kuvvet birimlerini g, kg, N, oz, lib, mesafe birimlerini mm, cm, m, in, ft, zaman birimleri ise saniye ve dakika olarak farklı birimlerde sunabilmelidir.

2. Yüklenici firma tekstür analiz cihazı ile yanında verilen tüm ekipmanların fabrikasyon ve montaj hatalarına 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karsılıgında yedek parça ve servis garantisi sağlamalıdır.

3. Yüklenici firma tekstür analiz cihazı için alıcı tarafın belirleyeceği kişi ya da kişiler eşliğinde ücretsiz montaj sağlamalıdır.

4. Yüklenici firma cihazın montajından sonra cihazın kullanımı konusunda alıcı tarafın belirleyeceği kişi ya da kişilere ücretsiz eğitim vermelidir.