13. KISIM

59- ORAC ANTİOKSİDAN MADDE ANALİZ CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz, absorbans, floresans, (ve istendiğinde opsiyonel modüller alınarak luminesans, AlphaSecreen/AlphaLisa ve TRF) yöntemleri ile ölçüm yapabilmelidir.

- Cihaz, kullanılacak ölçüm tekniğine bağlı olarak filtre ya da monokromatörlü olarak kullanılabilmelidir. Absorbans ve floresans ölçümünde filtreye ihtiyaç duymamalı, absorbans için çift monokromatöre, floresans ölçümü için çift eksitasyon ve çift emisyon monokromatörüne sahip olmalıdır.

- İstendiğinde cihaza ücreti karşılığında AlphaSecreen/AlphaLisa ve TRF (Time Resolved Fluoresence) Modülleri eklenebilmelidir.

- Cihazda aşağıdaki ölçümler ve testler gerçekleştirilebilmelidir.

DNA, RNA, protein kantitasyonu		Kinaz ölçümleri

ELISA, FIA,					Ion channel ölçümleri

Enzim kinetiği çalışmaları			Ca+2 Flux ölçümleri

Europium uygulamaları			Sitotoksite ve ADMETox ölçümleri

BRET 						Trytophan ve Tyrosine UV floresans

Multilabel(BRET/FRET) ölçümleri		Cell Proliferation

- Cihaz farklı türlerde mikroplakalarda ölçüm yapabilmeli, cihazda 6,12,24,48,96, 384 ve 1536 kuyulu mikroplakalar kullanılabilmelidir.

- Cihazın min. ölçüm hızı, 96 kuyulu mikroplakalar için15 sn, 384 kuyulu mikroplakalar için 45 sn, 1536 kuyulu mikroplakalar için 135 sn olmalıdır.

- Cihaz,  hızı ve çalkalama çapı ayarlanabilen dahili çalkalayıcısı ile mikroplakaları orbital olarak çalkalayabilmelidir.

- Cihazda sıcaklık kontrolü gerektiren ölçümler için dahili inkübatör olmalı, dahili inkübatör ortam sıcaklığının +4C üzeri ile 45 C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaza istendiğinde (opsiyonel olarak) 2 adet Dispenser ilave edilebilmelidir.

Dispens hacmi; 2 ile 5000µl  arasında 1 µl  artışlarla ayarlanabilmelidir. (1 ml dispenser şırıngası ile.)

- Cihazın fluorometrik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır;

  - Işık kaynağı; Xenon flash lamba

  - Dalga boyu seçimi : Çift eksitasyon ve çift emisyon monokromatörü ile.

  - Eksitasyon dalga boyu aralığı : 200 - 1000 nm

  - Emisyon dalga boyu aralığı : 270 – 840 nm

  - Duyarlılığı; 0,4 fmol flourescein/well (384 Kuyulu siyah mikroplaka, Üstten okuma için)

  - Dinamik aralığı; >6 decades  (Üstten okuma için)

- Cihazın fotometrik özellikleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır;

Dalga boyu seçimi : Çift monokromatör

Dalga boyu aralığı : 200 – 1000 nm

Işık kaynağı : Xenon flash lamba

Lineer ölçüm aralığı : 0-4 Abs. (96 kuyulu mikroplaka, 450 nm’de, +-%2)

Doğruluğu: 	: ±2% veya 0,003 Abs  - 200-399 nm aralığında (0-2 Abs)

: ±1% veya 0,003 Abs  - 400-1000 nm aralığında (0-3 Abs)

- Cihazın Luminometrik özellikleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır;

Dalga boyu seçimi : Doğrudan ya da filtreli (Spektral tarama çift monokromatör ile yapılmalıdır).

Dalga boyu aralığı : 360-670 nm

Duyarlılığı: < 7 amol ATP/well (384 kuyulu beyaz mikroplaka)

- Kullanıcı hatalarına karşı cihazı ve örnekleri koruma amaçlı açılışta ve çalışma sırasında “akıllı güvenlik kontrolleri”ni gerçekleştirebilmelidir. Bu güvenlik kontrolleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

- Mikroplakasız okuma ve pipetlemeyi engellemek amacıyla mikroplaka kontrolü- “Plate check”

- Dispenser ucunda kalan havayı boşaltmak amacı ile “prime-check”,

- Pozisyon sensörleri ile dispenserin doğru konumda yer alıp almadığının kontrolü

- Aşırı dispens miktarını önlemek amacı ile dispens miktarı kontrolü,

- Dökülmeleri önlemek amacı ile çalkalayıcı hızı ve kuvvetinin kontrolü

- Cihaz, sinyal yoğunluğuna göre optimal okuma aralığının seçilmesi amacıyla, “Otomatik Dinamik Aralık “ özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte cihazın tüm özelliklerin kontrol edebilen ve sonuçların istenilen şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir yazılım verilmelidir. Cihaz ile birlikte verilen yazılım ile aşağıdaki işlemler ve hesaplamalar gerçekleştirilebilmelidir;

    - Yazılımın farklı özelliklerine erişimi olan farklı kullanıcı grupları oluşturulabilmelidir.

    - Plate düzenine örnekleri tanımlama kolaylığı sağlayan “Sanal Pipet” özelliği bulunmalıdır.

    - Yazılımı girişler kullanıcı adı ve şifre ile yapılabilmeli, protokolü hangi kullanıcının oluşturduğu, ölçümün ne zaman yapıldığı gibi bilgilerin kaytıları tutulmalıdır.

    - Yapılan tüm ölçümlerin sonuçları otomatik olarak ilgili protokol klasöründe saklanmalıdır

    - Yazılım, cihazın tüm fonksiyonlarını (ölçüm, çalkalama, dispenser, ısıtma) kontrol edebilmelidir.

    - Yazılımdaki görsel arayüz aracılığı ile kullanıcılar kolaylıkla kendi protokollerini oluşturabilmeli, bu protokolü oluşturan ölçüm, çalkalama, dispense basamakları ile ilgili parametreler ilgili ekranlarda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.

    - Oluşturulan protokodeki işlem sırası değiştirilebilmeli, istendiğinde ara ölçüm veya dispense basamakları eklenip çıkartılabilmelidir.

    - Yazılımda protokol oluştururken farklı ölçüm yöntemleri ard arda tanımlanabilmeli, kullanıcıya tek bir protokol içerisinde farklı metodları kullanmasına imkan vermelidir.

    - Cihazın mikroplakalarda yaptığı ölçüm sonuçları eş zamanlı olarak ekrandan izlenebilmeli, ölçümün hangi aşamasında olduğu takip edilemlidir.

    - Kinetik ölçümlerde sonuçlar her kuyu için grafiksel olarak takip edilebilmelidir.

    - Cihaz ölçüm sonuçlarının değerlendirilmeis ile ilgili (Köre karşı okuma/blank substraction, Curve-Fit, Cut-Off, effective dose, Kinetic processors, ratio/inhibition, spectral reduction gibi ) gelişmiş hesaplamaları yapabilmelidir.

    - Sonuçlar tablo veya liste formatında görüntülenebilmeli, kinetik ölçümlerde elde edilen grafikler bir arada incelenebilmelidir.

    - Sonuçlar .pdf,.xlsx, .xml ve .txt formatlarına dönüştürülerek, yazılım dışındaki farklı programlara aktarılabilmelidir.

- Cihazın istenildiğine ücreti karşılığnda alınabilen, opsiyonel olarak mikro hacimlerde ölçüm yapmak üzere özel mikro hacim Plate adaptörü bulunmalıdır. Bu plate adaptörü  ile 2 µl lik hacimde damlatma yöntemi ile (herhangi bir mikroplaka veya küvet/kapilere ihtiyaç duymadan) 16 adet örnek aynı anda ölçülebilmelidir.

- İstendiğinde cihaza ücreti karşılığında  TRF ve AlphaScreen Modülleri takılabilmelidir.

Cihazın TRF (Time-Resolved Fluorescence) özellikleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır;

Dalga boyu seçimi: Filtreli (Spektral tarama çift eksitasyon ve çift emisyon monokromatörü ile gerçekleştirilmelidir.)

Eksitasyon dalga boyu aralığı: 334 nm (Spektral tarama 200-840 nm)

Emisyon dalga boyu aralığı:  400-700 nm (Spektral tarama 270-840 nm)

Işık Kaynağı: Xenon flash lamba

Duyarlılığı:  < 1 amol Eu/well (beyaz 384 kuyulu mikroplaka ile)

Cihazın AlphaScreen özellikleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır;

Dalga boyu seçimi: Filtreli

Eksitasyon dalga boyu aralığı: 680 nm

Emisyon dalga boyu aralığı:  400-660 nm

Işık Kaynağı: LED

Duyarlılığı: < 100 amol phosphotyrosine/well (beyaz 384 kuyulu mikroplaka)

- İstendiğinde cihaza ücreti karşılığında  Hücre temelli analizler için CO2 ve O2 kontrolü için entegre gaz modülü bağlanabilmelidir. Bu modül ile CO2 konsantrasyonu %0,1 - %15, =2 konsantrasyonu %1 ile %21 aralığında ayarlanabilmeldir

- Cihaz tamamen bilgisayar kontrollü olmalı, üzerindeki uygun portlar vasıtasıyla bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Cihazla birlikte cihazı kontrol etmek ve sonuçları analiz etmek üzere aşağıdaki özelliklerde bir bilgisayar ve lazer yazıcı verilmelidir. Bilgisayar en az aşağıda belirtilen özellikte olmalıdır :

Pentium işlemci,  4GB Ram, 500 GB Sabit Disk, DVD Yazıcı, 19”LCD monitör, Windows işletim sistemi.

- Cihaz imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihaz yerinde kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilmeli, firma tarafından 2 gün süre ile kullanıcı eğitimi verilmelidir.