17. KISIM

63- ENCAPSULASYON SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz hücreler, biyolojik ve aktif materyallerin  kontrollü enkapsülasyon uygulamaları için laboratuvar ölçeğinde Ar-Ge çalışmalarına uygun olmalıdır. Sofistike teknik, biyoteknoloji ve aktif madde enkapsülasyon gerektiren uygulamalarda partikül oluşturmayı sağlamalıdır.

- Mikrokapsüller yuvarlak şekilli , 0,15 mm ve 2 mm boyutlar arasında üretilebilir olmalıdır.

- Cihazda titreşim frekansı,elektrostatik dispersiyon,ısıtma ve hava basıncı gibi parametreleri üzerinde bulunan dokunmatik ekrandan kontrol edilebilmelidir.

- Sürekli titreşim uygulamasıyla ince tabaka halinde fıskıye edilen damlacıklar eşit büyüklükte ortama dağılmalıdır.

- Uygulanan titreşim ile laminer sıvı eşit boyutlu damlacıklar halinde dağılmalıdır.Titreşim frekansı 40-6000 Hz. olmalıdır.

- Reaksiyon kabı özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- 500 mL ve 1 L basınçlı şişeler kullanılabilmelidir, şişeler 1.5 bar’a kadar dayanıklı olmalıdır.

- Şırınga Pompası özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

1 ile 60 ml arası şırıngalar kullanılabilmelidir.

0.01 to 50 ml/dak akış hızı sağlanabilmelidir.

- Akış hızı kalibrasyonu yapılabilmelidir.

- Cihaz ile beraber 8 farklı boyutta nozzle başlığı verilmelidir.

- Cihazda nozzle ısıtması 70 C ye kadar mümkün olmalıdır.

- Cihaz laboratuvara kurulmalı ve uygulama eğitimi verilmelidir.

- Cihaz 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.